## Lugano规则
基线 | [9 empty] | 备注
|  | 存在 | 无法评估 | 消失 | 太小 | 显著增大 | 疑似 | 数量 | 是否可增加
靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具,长径Ldi大于15mm且不小于2倍层厚（CT/MR） | × | × | × | × | × | 总数不超过6个，非淋巴结不超过2个。 | 可以 | 不满足Ldi大于15mm时，系统提示“状态为“存在”的淋巴结靶病灶，长径应大于15 mm，请使用长短径测量工具添加标记。”
| 非淋巴 | 十字线工具,长径LDi大于10mm且不小于2倍层厚（CT/MR） | × | × | × | × | × |  | 可以 | 不满足Ldi>10 mm时，系统提示““状态为“存在”的非淋巴结靶病灶，长径应大于10 mm，请使用长短径测量工具添加标记。”
非靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具（Ldi>15 mm）（此处去掉红色字的限制）/矩形工具 | × | × | × | × | × | 无限制 | 可以
| 非淋巴 | 十字线工具（Ldi>10 mm）（此处去掉红色字的限制）/矩形工具 | × | × | × | × | × | 无限制 | 可以
新病灶 | 淋巴 | × | × | × | × | × | × | × | 不可以
| 非淋巴 | × | × | × | × | × | × | × | 不可以
脾脏 |  | 正常 | 肿大 | 无法评估
|  | 长度测量工具（直径≤130mm）,状态允许修改 | 长度测量工具（直径>130mm）,状态允许修改 | ×
非基线
|  | 存在（新病灶叫明确） | 无法评估 | 消失 | 太小 | 显著增大 | 疑似 | 疾病进展 | 数量 | 是否可增加 | 备注
靶病灶 | 淋巴 | 十字线（长径Ldi大于15mm） | 无标记 | 十字线工具 （长径LDi≤15mm） | 箭头工具（短径SDi赋值为5mm，长径LDi赋值为5mm） | × | × | 十字线（长径Ldi大于15mm） | 和基线相同 | 不可以 | 当使用十字线工具，当LDi≤15mm时，状态自动变为“消失”，大于15mm，状态变为“存在”
| 非淋巴 | 十字线（长径Ldi大于10mm） | 无标记 | 只用箭头标记 | 箭头工具（短径SDi赋值为5mm，长径LDi赋值为5mm） | × | × | 十字线（长径Ldi大于10mm） |  | 不可以 | 状态为存在：不满足Ldi>10 mm时，系统提示““状态为“存在”的非淋巴结靶病灶，长径应大于10 mm，请使用长短径测量工具添加标记。”
非靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具/矩形工具 | 无标记 | 十字线工具 （长径LDi≤15mm）/箭头标记 | × | 十字线工具（长径LDi>15mm）（此处去掉红色字的限制）/矩形工具 | × | × |  | 不可以 | 当使用十字线工具，当LDi≤15mm时，不能选“显著增大”；当LDi>大于15mm，不能选消失（此处全部去掉）
| 非淋巴 | 十字线工具/矩形工具 | 无标记 | 只用箭头标记 | × | 十字线工具（长径LDi>15mm）（此处去掉红色字的限制）/矩形工具 | × | × |  | 不可以 | 当使用十字线工具，当LDi≤15mm时，不能选“显著增大”（此处全部去掉）
新病灶 | 淋巴 | 十字线工具/箭头工具 | 无标记 | 十字线工具 （长径LDi≤15mm）/箭头标记 | × | × | 无限制 | × | 无限制 | 可以
| 非淋巴 | 十字线工具/箭头工具 | 无标记 | 只用箭头标记 | × | × | 无限制 | × | 无限制 | 可以
脾脏 |  | 正常 | 显著增大 | 部分缓解 | 稳定 | 无法评估
|  | 长径测量工具（直径≤130mm） | 长径测量工具 | 长径测量工具 | 长径测量工具 | ×